福田区卫生健康局超高清电子胃肠镜系统批量采购

采购需求问卷调查

中吉国际项目管理有限公司

2026年7月24日

前言

各供应商：

1、请按照本文件中相关模板内容，依据贵单位目前代理或者生产的产品，编制相关内容。

2、贵单位须结合对《项目采购需求书（征求意见）》的理解，客观真实地将拟提供的产品的技术参数、配置数量和商务响应情况等填入。

3、贵单位填入的相关数据可能会成为采购人后期招标的技术参数参考依据，因此不得将自身产品中具有倾向性、排他性和限制性的技术参数填入其中。

4、如贵单位认为《项目采购需求书（征求意见）》相关内容不利于采购人后期招标采购，贵单位可以根据自身的项目经验，提供补充的建议和意见，以确保后期招标采购时，不会出现因采购需求不明确而导致的采购风险。

5、贵单位认为需要标注“★（即不可偏离参数）”或“▲（重要参数）”指标的参数，应从采购人角度出发，客观真实，不应将自身代理或者生产的产品中带有歧视性、排他性或者限制性的参数，标注“★”或“▲。

6、供应商应根据以下文件格式提供相关资料，以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章），供应商提交时，须同时提供PDF格式版本（加盖公章扫描版）和原始格式WORD版本（无需加盖公章）。

福田区卫生健康局超高清电子胃肠镜系统批量采购

采购需求问卷反馈文件

供应商：                 （盖章）

时  间：

一、承诺函

采购人：

我司充分理解贵单位本次调查主要是为实现“采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要”目标打下充分基础，并明晰注意以下事项：

1.我单位将根据采购人提供的《项目采购需求书（征求意见）》，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

2.我单位认为《项目采购需求书（征求意见）》中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

3.我单位充分理解采购人将充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我单位严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

供应商：                 （盖章）

时  间：

二、供应商基本情况

| 单位名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 经营范围 |  |
| 联 系 人 |  |
| 联系电话（手机） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 公司介绍 |  |
| 营业执照（扫描件） |  |
| 1、投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件； 2、投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》(有效期内)扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件。 |  |
| 其他供应商认为需补充的内容 |  |

三、行业调查

（一）目前该设备产业的发展情况

（二）现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

- （三）拟供设备可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

- （四）拟供设备涉及的相关标准和规范：

- （五）其他情况（如有，请根据实际情况补充填写）

供应商：                 （盖章）

时  间：

四、市场及价格调查

- （一）市场竞争程度

例如：市场主流品牌、占有率、拟投品牌的优势等

- （二）价格水平或价格构成

- （三）潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力

- （四）拟供设备配置及成交历史信息

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 成交 品牌 | 成交 型号 | 成交价格 | 设备配置清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况

- 1、质保期后的维护收费：

- 2、备品备件、耗材清单及价格

- 3、……

- （六）拟供设备的具体参数情况、专利技术、与其他品牌的优势等

- （七）拟供设备彩页

- （八）其他情况（如有，请根据实际情况补充填写）

供应商：                 （盖章）

时  间：

五、分项报价清单

| 序号 | 配置名称 | 规格/品牌/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理器 |  |  |  | 3 | 台 |  |  | 9000000.00 |
| 2 | 5LED冷光源 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 超高清电子胃镜（检查型） |  |  |  | 8 | 条 |  |  |  |
| 4 | 超高清电子胃镜（治疗型） |  |  |  | 2 | 条 |  |  |  |
| 5 | 超高清电子胃镜（放大型） |  |  |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 6 | 超高清电子结肠镜（检查型） |  |  |  | 8 | 条 |  |  |  |
| 7 | 超高清电子结肠镜（治疗型） |  |  |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 8 | 超高清电子结肠镜（放大型） |  |  |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 9 | 32寸彩色液晶医用监视器 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 10 | 专用仪器台车 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 11 | 内窥镜送水泵 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 12 | 内镜用二氧化碳送气装置 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 13 | 图文工作站 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 14 | 消化道辅助质量控制软件 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。

3.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）。

供应商：                 （盖章）

时  间：

六、对《项目采购需求书（征求意见）》的具体建议

须知

1、供应商认为可能作为评审因素的技术或商务评审中，哪些指标的不合理设置，容易造成以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇情形的。

2、合同后期履行过程中，可能不利于采购人的情形（包括供货期、质保要求等）。

3、以下为参考格式：

| 所属部分 | 序号 | 供应商结合过往经验，认为本项目《项目采购需求书（征求意见）》是否存在歧视、排他等条款，或者后期招标采购时不应作为技术、商务或评审因素的内容。 | 修改建议或意见 | 相关依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格条件 | 1 | 1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证书等法人证明材料扫描件，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）； 2.本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包；不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。 9.本项目是否专门面向中小微企业采购：否。 10.①投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件； ②投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》(有效期内)扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件。 |  |  |
| 技术要求 | 序号; 货物名称; 技术要求; 标注. 1; 超高清电子胃肠镜系统; 图像处理器. 1、具有≥4种特殊光染色模式，具备琥珀光提高深层血管和出血点的可视性的特殊光，辅助高效手术操作。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】. 2、视频信号激光传输：内镜与主机实行激光信号传输。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】; ▲. 3、具有多种信号输出方式，具有4K超高清图像输出功能。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】. 4、具有分屏实时动态显示普通模式图像与分光染色模式图像的功能。. 5、具有至少自动测光模式、平均测光和峰值测光三种模式。. 6、具有血液强化功能，结构强化功能，轮廓强化功能。. 7、色调调节可分别调节红色、绿色、蓝色、色度±10级可调。. 8、具有自动白平衡功能和内窥镜ID自动识别功能。. 9、可冻结实时图像、缓存≥32幅冻结图像。冻结图像还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理。. 10、具有数字放大功能，1.2 倍、1.5 倍、2 倍三档放大可调。. 11、具有 USB 存储功能，可在外接U盘中存储视频和图片，具备录像功能。. 12、兼容消化科室常规胃肠镜、光学放大胃肠镜、十二指肠镜、经鼻胃镜等镜种。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】; ▲. 13、兼容其他多科室且具有国内医疗器械注册证的鼻咽喉镜、支气管镜、内科胸腔镜等。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】; ▲. 14、主机面板为液晶触摸屏控制，屏幕尺寸≥10英寸。【提供产品彩页或注册证附录页技术要求作为佐证资料】; ▲. 5LED冷光源. 1、灯泡：具备≥5个独立LED灯冷光源。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】. 2、灯泡寿命＞30000小时。. 3、光通量：普通白光模式300lm，允差-10%。. 4、色温：3000-7000K。. 5、手动和自动两种调光模式，调节级别≥100级。. 6、气泵：40-90Pa，L\M\H 档可调节。. 7、气流量：L档≥4L/min；M档≥5L/min；H档≥7L/min。. 8、具有无线供电技术，抗干扰，防漏电。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】; ▲. 9、LED光源与主机分体式设计，具有独立电源和良好的散热性。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】. 10、主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况。. 超高清电子胃镜（检查型）. 1、有效像素≥200万，CMOS 图像传感器成像。. 2、视场角≥145°。. 3、头端部外径≤9.2mm，主软管外径≤9.2mm。. 4、景深：2-100mm。. 5、弯曲角度上≥210°；下≥90°；左≥100°；右≥100°。. 6、钳道孔径≥2.8mm。. 7、工作长度≥1050mm；全长≥1350mm。. 8、一体式全防水接头装置，无需防水帽。. 9、支持一键式热插拔，具有前向副送水功能。. 10、与主机无线供电技术连接。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】; ▲. 11、三光窗照明，视野明亮且光照更加均匀。【提供产品彩页或厂家技术白皮书作为佐证材料】; ▲. 超高清电子胃镜（治疗型）. 1、有效像素≥200万，CMOS图像传感器成像。. 2、视场角≥145°。. 3、头端部外径≤9.8mm，主软管外径≤9.6mm。. 4、景深：2-100 mm。. 5、弯曲角度上≥210°；下≥120°；左≥100°；右≥100°。. 6、钳道孔径≥3.2mm。. 7、工作长度≥1050mm；全长≥1350mm。. 8、一体式全防水接头装置，无需防水帽。. 9、支持一键式热插拔，具有前向副送水功能。. 10、与主机非辐射式无线供电。. 超高清电子胃镜（放大型）. 1、有效像素≥200万，CMOS图像传感器成像。. 2、视场角：放大观察≥95°；普通观察≥145°. 3、头端部外径≤9.9mm，主软管外径≤9.6mm。. 4、景深：放大观察≥1.5-3mm；普通观察≥3-100mm。. 5、弯曲角度：上≥210°下≥120°；左≥100°；右≥100°。. 6、钳道孔径≥2.8mm。. 7、工作长度≥1050mm；全长≥1350mm。. 8、一体式全防水接头装置，无需防水帽。. 9、支持一键式热插拔，具有前向副送水功能。. 10、与主机非辐射式无线供电。. 超高清电子结肠镜（检查型）. 1、有效像素≥200万，CMOS图像传感器成像。. 2、视场角≥170°。. 3、头端部外径≤12.2mm，主软管外径≤12.0mm。. 4、景深：2-100mm。. 5、弯曲角度上≥180°；下≥180°；左≥160°；右≥160°。. 6、钳道孔径≥3.7mm。. 7、工作长度≥1350mm。. 8、一体式全防水接头装置，无需防水帽。. 9、支持一键式热插拔，具有前向副送水功能。. 10、与主机非辐射式无线供电。. 11、头端部三光窗照明系统。. 12、镜身插入部特殊设计在检查时，能够将手柄处操作者的推拉力和旋转力传递到结肠镜的先端部。. 13、在内镜操作时顺应结肠部不同部位的转向，在脾曲肝曲等部位自适应扭转镜身向空腔行进。. 14、软性插入部硬度可根据操作者需要进行由软到硬的调节，至少支持4种可调档位。. 超高清电子结肠镜（治疗型）. 1、有效像素≥200万，CMOS图像传感器成像。. 2、视场角≥170°。. 3、头端部外径≤12.2mm，主软管外径≤12.0mm。. 4、景深：2-100mm。. 5、弯曲角度上≥180°；下≥180°；左≥160°；右≥160°。. 6、钳道孔径≥4.2mm。. 7、工作长度≥1350mm。. 8、一体式全防水接头装置，无需防水。. 9、支持一键式热插拔，具有前向副送水功能。. 10、与主机非辐射式无线供电。. 11、头端部三光窗照明系统。. 12、镜身插入部特殊设计在检查时，能够将手柄处操作者的推拉力和旋转力传递到结肠镜的先端部。. 13、在内镜操作时顺应结肠部不同部位的转向，在脾曲肝曲等部位自适应扭转镜身向空腔行进。. 14、软性插入部硬度可根据操作者需要进行由软到硬的调节，至少支持4种可调档位。. 超高清电子结肠镜（放大型）. 1、有效像素≥200万，CMOS图像传感器成像。. 2、视场角：放大观察≥90°；普通观察≥170°。. 3、头端部外径≤12.8mm，主软管外径≤12.0mm。. 4、景深：放大观察≥2-3.5mm；普通观察≥3-100mm。. 5、弯曲角度上≥180°；下≥180°；左≥160°；右≥160°。. 6、钳道孔径≥3.7mm。. 7、工作长度≥1350 mm。. 8、一体式全防水接头装置，无需防水帽。. 9、支持一键式热插拔，具有前向副送水功能。. 10、与主机采用无线供电技术连接。. 11、头端部三光窗照明系统，光照更加均匀。. 12、镜身插入部特殊设计在检查时，能够将手柄处操作者的推拉力和旋转力传递到结肠镜的先端部。. 13、在内镜操作时顺应结肠部不同部位的转向，在脾曲肝曲等部位自适应扭转镜身向空腔行进。. 14、软性插入部硬度可根据操作者需要进行由软到硬的调节，至少支持4种可调档位。. 32寸彩色液晶医用监视器. 配套标准配置使用. 专用仪器台车. 配套标准配置使用. 内窥镜送水泵. 1、适用液体为无菌液体。. 2、具备20S定时功能，定时自动停水。. 3、使用电源100-240V，频率50-60Hz。. 4、最大输出流量270±40ml/min(内径3.2mm泵管)。. 5、适用多种泵管类型及连接管，可选水壶等附件。. 内镜用二氧化碳送气装置. 1、液晶屏显示实时流量面板。. 2、具备多档定时控制保护。. 3、输出气体压强0-45KPa。. 4、具备气体加热功能，提高病人舒适度。. 5、气体流量调节范围0-8.5L/min。. 图文工作站. 配套标准配置使用. 消化道辅助质量控制软件. 配套标准配置使用. 采购产品默认包含下列配置，供应商中标后须按下列配置清单提供相应配置。 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 图像处理器; 3; 台. 2; 5LED冷光源; 3; 台. 3; 超高清电子胃镜（检查型）; 8; 条. 4; 超高清电子胃镜（治疗型）; 2; 条. 5; 超高清电子胃镜（放大型）; 1; 条. 6; 超高清电子结肠镜（检查型）; 8; 条. 7; 超高清电子结肠镜（治疗型）; 1; 条. 8; 超高清电子结肠镜（放大型）; 1; 条. 9; 32寸彩色液晶医用监视器; 3; 套. 10; 专用仪器台车; 3; 台. 11; 内窥镜送水泵; 3; 台. 12; 内镜用二氧化碳送气装置; 3; 台. 13; 图文工作站; 3; 套. 14; 消化道辅助质量控制软件; 2; 套.; ★. 注：带“★”条款和带“▲”条款项为不可修改的条款。如认为其中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。 |  |  |
| 商务要求 | 序号; 商务要求具体内容. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; ★免费保修期; 1.货物免费保修期5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 2.保修期内，中标人需全部免费提供原装零配件及维修，特殊情况下可提供备用机； 3.保修期内，每年免费对设备进行维护，一年四次（每季度一次）； 4.保修期内，接到采购人的报修通知，应在4小时内响应，24小时内维修到位（不可抗力情况除外）。不需要更换配件的情况下24小时内修复；需要更换配件的情况下，单次故障停机修复时间不得超过2天，每超1天，顺延保修期1天。在国内没有配件需从国外发货的情况下，单次故障停机修复时间不得超过7天（需提供海关报关单等证明材料），每超1天，顺延保修期1天。保修期结束前1个月内，中标人联合厂家工程师或授权维修企业工程师对所供应设备进行一次全面巡检保养，并提供质保期内所有巡检维护保养报告； 5.保修期内，中标人应确保设备年开机率在 98%（含）以上，若达不到此开机率，将作以下处理：年开机率在 90%（含）-98%（不含） 之间，需延长壹年维保期；年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，需延长贰年维保期；年开机率低于85% ，中标人必须无条件更换新设备，并重新计算新设备的维保期，并赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。【注：年开机率=（年工作日天数-停机天数）/年工作日天数】 6.中标后签订合同前提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式； 7.场地迁移，需要移机时，中标人需提供免费迁移服务并提供技术支持，确保机器的正常使用。. 2; ★安装调试; 免费负责安装、调试、免费提供技术咨询、软件升级。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; ★维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价; 1.由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 2.保修期外，中标人应提供免费维修服务及保证原装配件的及时供应，采购人仅负责零配件购置费； 3.免费提供技术咨询、软件终身免费升级，不能设置使用期限。软件升级后需对人员培训，以保证买方工作人员掌握设备各种使用操作。. （三）其他商务要求. 1; ★交货要求; 1.中标人在签订合同之日并接采购人通知后 30 天内交货，交货地点为：采购人指定地点。 2.供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 3.本次采购的设备和材料必须是全新的，设备到达采购人安装现场时外包装应完好无损，生产日期在采购人收到货物日期前6个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。包装方式按照原厂出厂原标准，所投产品主机为整机原厂生产产品。 4.采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 5.中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 7 天内开始安装调试,并安装调试完毕。. 2; ★付款期限和方式; - 1.货到安装、调试验收合格正常使用且财政资金下达后，中标人提供采购人与设备原厂、中国总代或区域总代签订的保修合同或原厂、中国总代或区域总代的保修承诺函后，中标人应按深圳市福田区财政局的财税要求出具本合同全额价款的正规发票，原则上由采购人在收到合格足额发票后10个工作日内向中标人支付合同价款的80%；若财政当次下达资金未达合同价款的80%，则以当次实际下达资金为准，直至付款至合同价款的80%。货款余额在项目结算并下达尾款资金后支付。付款方式和时间最终以财政下达为准。若后期使用专项债券支付，以专项债券具体支付要求为准。 2.因采购人使用的是财政资金，采购人的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内采购人提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。若因为财政审批的原因造成采购人延期付款的，采购人不承担违约责任，中标人应当继续履行约定的义务。如果后续年度经人大审议通过的部门预算中，该采购项目预算金额较提前采购计划金额发生变化的，双方可根据相关规定签订补充协议或终止协议执行。. 3; ★验收条件; - 1.原装产品，货到安装，现场验收。中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 - 2.设备安装调试正常使用后，且提供所有第三方配件及设备相关软件、序列及后处理软件，中标人应及时书面提请验收。验收标准按照国家规定标准执行，并由第三方质量检测部门出具国家认可的性能检测报告及计量检测报告（检测费用由中标人负责支付）。由使用科室、设备科、中标人等代表在场进行验收。 - 3.产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与购销合同不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人同时提供产品质保文件。 - 4.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： - （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 - （2）货物符合谈判文件技术规格书的要求，性能满足要求。 - （3）货物具备产品合格证。 - （4）提供维修手册、中文操作手册。 - 5.若采购人对中标产品质量有争议，将由中标人委托第三方质量检测部门按照谈判文件和中标人投标文件进行验收确认,并由中标人负责该检测具体事宜。出具检测验收报告合格，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人将取消采购合同，由中标人承担所有后果。 - 6.投标人所提供设备数据信息需要接入采购人院内信息化平台，产生的碰口/数据接入等一切费用包含在投标总价中。. 4; ★违约责任; 如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，采购人将有权终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。. 5; ★争议解决方法; 违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。违约造成交货期延误责任分担：采购人违约，交货期相应顺延；中标人违约，交货期不得顺延。如果发生与本合同的解释或执行中的有关争议，双方首先应通过友好协商解决，否则任何一方可将该争议提交仲裁。仲裁事项应提交深圳仲裁委员会进行裁决。. 6; ★运输、安装条件; 1.中标人须在签订合同之日起2天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 2.中标人应确保运抵采购人处货物的完好性，包装费用由中标人承担。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。. 7; ★培训; 1.中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 2.现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 3.集中培训：根据设备技术要求，可向投标人提供使用和维修技术人员培训。 4.计算机辅助培训：具有针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能. 8; ★知识产权; 1.中标人提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等； 2.标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。中标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等； 3.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。. 9; ★其他; 1.中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 2.本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的中标人承诺使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由中标人负责。 3.如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如3C认证或检测报告或工信部进网许可证等），中标人在签订合同前向采购单位提供相关认证证书或检测报告。 4.本项目所要求的硬件、软件，中标人要配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 5、中标人免费负责对接医院相关系统。. 10; ★项目（产品）要求; 1.投标人需承诺，在采购结果执行期限内，纳入采购人范围的公立医院（单位）有权按照成交价格向供应商采购任意数量的增购配件，供应商不得以任何理由拒绝供应或拖延供货，否则将视为违约，供应商须承担相应违约责任。（需提供承诺函，格式自拟） 2.投标人产品具备相关主管部门要求的认证资料：若所投产品为第一类医疗器械的，提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》（有效期内）扫描件；若所投产品为第二、三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件。. 11; ★报价要求; 1.本项目投标报价采用包干制，投标总价须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。由投标人根据采购需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。 2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。. |  |  |
| 其他（如有） | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：带“★”条款和带“▲”条款项为不可修改的条款。如认为其中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

供应商：                 （盖章）

时  间：